| 多功能免疫检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 总体要求 |  |  |  |  |
| ★1 |  | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 |  |  |  | 具备 |
| 2 |  | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 |  |  |  | 具备 |
| ★3 |  | 投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，提供医疗器械注册证 |  |  |  | 具备 |
| 4 |  | 提供近三年的销售业绩 |  |  |  | 提供 |
| 5 |  | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |  |  |  | 具备 |
| 6 |  | 数量 |  |  |  | 2套 |
| 二 |  | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 用途：用于定量检测人血清、血浆中的肌钙蛋白 I、N 末端脑钠肽前体、 心型脂肪酸结合蛋白、 降钙素原的含量以及血浆中D-二聚体的含量 |  |  |  | 具备 |
| ★2 |  | 样品位≥6个（可扩展至≥30个孵育通道） |  |  |  | 具备 |
| 3 |  | 有中文操作界面和系统，通过仪器屏幕上显示的菜单指令进行操作 |  |  |  | 具备 |
| 4 |  | 提示因操作失误导致的无效检测结果 |  |  |  | 具备 |
| 5 |  | 自我检查能力，自动监控系统各组成部分 |  |  |  | 具备 |
| 6 |  | 内有激光条码阅读器，检测项目参数可通过检测试剂盒上的条形码自动获得 |  |  |  | 具备 |
| 7 |  | 自动感应样本的加入，检测自动开始，依试剂盒上的条形码自动控制孵育时间 |  |  |  | 具备 |
| 8 |  | 检测结果包括样本编号、检测结果等信息，并自动于液晶显示屏上显示 |  |  |  | 具备 |
| 9 |  | 保持试剂盒恒定的孵育温度，并把温度控制在设定的范围之内 |  |  |  | 具备 |
| 10 |  | 可连接打印机，接口：USB ≥4个，网口≥1个，RS232≥ 1个可连接移动存储设备、条形码扫描仪、打印机相连，可与局域网或互联网连接 |  |  |  | 具备 |
| 11 |  | 多项目可随意组合检测 |  |  |  | 具备 |
| 12 |  | 检测通道对某一标准测试盒CV≤5% |  |  |  | 具备 |
| 13 |  | 对于含标准条带的标准测试盒，连续测量10次，所得fM值与对应的fM标称值测量误差≤±10% |  |  |  | 具备 |
| 14 |  | 全高清多点触控屏，分辨率：≤20fM |  |  |  | 具备 |
| 15 |  | 无需冷链，保质期≥18个月 |  |  |  | 具备 |
| 16 |  | 具备用户密码设置功能，保证只有授权的操作人员能使用仪器 |  |  |  | 具备 |
| ★17 |  | 提供以下检测项目所需试剂详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) |  |  |  | 具备 |
| 17.1 |  | N末端脑钠肽 |  |  |  | 具备 |
| 17.2 |  | 超敏肌钙蛋白I |  |  |  | 具备 |
| 17.3 |  | 肌红蛋白 |  |  |  | 具备 |
| 17.4 |  | 肌酸激酶MB同工酶 |  |  |  | 具备 |
| 17.5 |  | 人心型脂肪酸肌红蛋白 |  |  |  | 具备 |
| 17.6 |  | D-二聚体 |  |  |  | 具备 |
| 17.7 |  | 降钙素原 |  |  |  | 具备 |
| 17.8 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 |  |  |  | 具备 |
| 18 |  | 提供详细配置清单及分项报价 |  |  |  | 具备 |
| 三 |  | 技术及售后服务 |  |  |  |  |
| ★1 |  | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 |  |  |  | 具备 |
| 2 |  | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |  |  |  | 具备 |
| ★3 |  | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 |  |  |  | 具备 |
| 4 |  | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |  |  |  | 具备 |
| 5 |  | 到货时间：合同签订后15日 |  |  |  | 具备 |
| 申请部门 |  | （科室主任签字、日期） | 审核 | （签字、日期） |  |  |
| 医学装备部 |  | （签字、日期） | 主管领导审批 | （签字、日期） |  |  |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求