| 眼前节测量评估系统保修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 总体要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 保修设备信息：眼前节测量评估系统，品牌：OCULUS（欧科路），型号为70900，数量：1台 |  |  |  | 具备 |
| 2 |  | 整机全保，包含维修、维护保养、巡检、升级等所产生的全部费用，在维保期内不再产生其他任何费用 |  |  |  | 具备 |
| 3 |  | 保修时间 |  |  |  | 3年 |
| 4 |  | 具有医疗设备维修、保养、装配、调试等技术服务资格，提供营业执照等资质证明 |  |  |  | 具备 |
| ★5 |  | 在郑州设有至少一个常驻服务机构 |  |  |  | 具备 |
| 二 |  | 技术服务要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 提供ISO9001、13485认证（附证书复印件） |  |  |  | 具备 |
| 2 |  | 提供详细的年度服务计划（至少包含服务项目、服务时间、服务具体内容） |  |  |  | 具备 |
| 3 |  | 服务工程师 |  |  |  | 具备 |
| 3.1 |  | 省内本地专职工程师≥1人，提供姓名、身份证号及联系方式、与投标商的雇佣关系证明和社保缴纳证明、设备维修技术培训资质证书复印件 |  |  |  | 具备 |
| 3.2 |  | 固定工程师数量≥1名 |  |  |  | 具备 |
| 3.3 |  | 工程师必须对本设备有至少3年的维修工作经验，具有静电防护工具和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性 |  |  |  | 具备 |
| 4 |  | 维护保养 |  |  |  | 具备 |
| 4.1 |  | 维护保养次数≥6次/年 |  |  |  | 具备 |
| 4.2 |  | 包含但不限于性能测试、除尘保养、运行状态检查、影像质量检查、机械或电气检查以及设备清洁、设备校准等，排除一切安全隐患及潜在的故障因素 |  |  |  | 具备 |
| 4.3 |  | 每次维护保养后，提供详细服务报告,提供其他医院同类报告作为佐证材料（报告需有医院公章或设备管理部门公章） |  |  |  | 具备 |
| 5 |  | 维修及配件更换 |  |  |  | 具备 |
| 5.1 |  | 提供无限次免费工时及派工、无限次现场维修、零备件更换 |  |  |  | 具备 |
| 5.2 |  | 具有7X24小时免费服务热线，当设备出现故障时，报修后，1小时内响应，工程师最多不超过24小时到达现场 |  |  |  | 具备 |
| 5.3 |  | 每次维修后测试，保证维修及更换备件后，达到设备的正常运行标准要求 |  |  |  | 具备 |
| 5.4 |  | 每次维修后设备均需经校准合格，并提供校准报告 |  |  |  | 具备 |
| 5.5 |  | 每次维修后提供维修报告，至少包含故障现象、解决方案、配件更换记录等内容，提供其他医院同类报告作为佐证材料（报告需有医院公章或设备管理部门公章） |  |  |  | 具备 |
| 6 |  | 巡检 |  |  |  | 具备 |
| 6.1 |  | 巡检次数≥12次/年 |  |  |  | 具备 |
| 6.2 |  | 巡检内容至少包括设备的安全检查、运行状态检查、影像质量检查等 |  |  |  | 具备 |
| 6.3 |  | 每次巡检后提供巡检报告，提供其他医院同类报告作为佐证材料（报告需有医院公章或设备管理部门公章） |  |  |  | 具备 |
| 7 |  | 备件供应 |  |  |  | 具备 |
| 7.1 |  | 国内设有备件库，具备充足的备件供应能力，提供具体地址及相关证明（租赁或买卖合同），保证我院备件的优先供应 |  |  |  | 具备 |
| 7.2 |  | 备件送达期限：国内≤7天，国外≤14天 |  |  |  | 具备 |
| 7.3 |  | 设备维修使用的配件需为原厂全新零配件 |  |  |  | 具备 |
| 7.4 |  | 提供详细的备件清单（含备件名称、规格、型号、数量、单价） |  |  |  | 具备 |
| 8 |  | 根据医院要求，每三个月提供1份服务总结报告并装订整理成册，至少包含维保、维修、巡检等所有服务项目次数和具体内容，配件更换明细（含名称、规格、型号、数量、单价，金额）等，提供其他医院的同类报告作为佐证材料（报告需有医院公章或设备管理部门公章） |  |  |  | 具备 |
| 9 |  | 其他 |  |  |  | 具备 |
| 9.1 |  | 按全年365日历天计算，保修期内开机率≥95%，若停机不满一日历天按一日历天计算，停机时间超过一日历天则保修期顺延7日历天 |  |  |  | 具备 |
| 9.2 |  | 如果在服务期内，涉及的设备拆机或停止使用，则该维修服务将从该设备停用并不再需要维修之日起自动终止，并按照合同履行截止时间支付合同款 |  |  |  | 具备 |
| 9.3 |  | 付款方式：一年一付，每年留当年保修款的10%作为质量保证金，当年保修结束后，经医院设备管理部门确认合同要条款执行无误后按规定程序支付 |  |  |  | 具备 |
| 申请部门 |  | （科室主任签字、日期） | 审核 | （签字、日期） |  |  |
| 医学装备部 |  | （签字、日期） | 主管领导审批 | （签字、日期） |  |  |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求