|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全自动降钙素原免疫荧光定量检测仪** | | | | | | |
| **一** | | **总体要求** | | | |  |
| **★**1 | | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | | | | 具备 |
| 2 | | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | | | | 具备 |
| **★**3 | | 投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，提供CFDA认证 | | | | 具备 |
| 4 | | 提供近三年的销售业绩（附销售合同） | | | | 提供 |
| 5 | | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | | | | 具备 |
| 6 | | 数量 | | | | 1台 |
| **二** | | **技术要求** | | | |  |
| 1 | | ≥25 个主试剂位，可以同时进行 25 种不同的检测项目 | | | | 具备 |
| 2 | | 最短检测时间≤20 分钟 | | | | 具备 |
| **★**3 | | 测试速度≥160测试/小时 | | | | 具备 |
| 4 | | 可检测血清、血浆、尿液、脑脊液 | | | | 具备 |
| 5 | | 采用一次性 TIP 头避免携带污染 | | | | 具备 |
| 6 | | 自动稀释、自动重测 | | | | 具备 |
| 7 | | 具有凝块探测及样本液面感应 | | | | 具备 |
| 8 | | 具有自动开机、关机和自动保养程序 | | | | 具备 |
| 9 | | 试剂即开即用，具有二维码自动识别系统 | | | | 具备 |
| 10 | | 可连续、随机加样 | | | | 具备 |
| 11 | | 专用急诊样本插入位和急诊插入功能 | | | | 具备 |
| 12 | | 试剂内置定标液，内置主曲线，两点定标 | | | | 具备 |
| 13 | | 可连接实验室信息管理系统，双向通讯，自动传输检验结果 | | | | 具备 |
| 14 | | 根据试剂要求提供适合储存条件，确保上机试剂的稳定性 | | | | 具备 |
| 15 | | 控制电脑配置符合LIS和HIS要求，打印机一台 | | | | 具备 |
| **★**16 | | 请按顺序提供以下检测项目所需试剂名称、规格、每人份标本类型及用量、每人份试剂用量及试剂单价：全定量降钙素原、N端脑利钠肽前体、高敏肌钙蛋白、肌红蛋白、白介素-6 | | | | 具备 |
| 17 | | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| 18 | | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| **三** | | **技术及售后服务** | | | |  |
| **★**1 | | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | | | | 具备 |
| 2 | | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | | | | 具备 |
| **★**3 | | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | | | | 具备 |
| 4 | | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | | | | 具备 |
| 5 | | 提供合同签订后到货时间 | | | | 具备 |
| **申请部门** | | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** | | |
| **医学装备部** | | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** | | |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求