|  |
| --- |
| **磁共振下空气消毒机** |
| **一** | **总体要求** |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 4 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 5 | 数量 | 2台 |
| **二** | **技术要求** | 　 |
| 1 | 灯管总功率 | ≥35W | 具备 |
| 2 | 灯条数 | ≥4 | 具备 |
| 3 | 灯管发热温度 | ≤60℃ | 具备 |
| 4 | 灯管光功率 | 10-16mW | 具备 |
| 5 | 最大使用面积 | ≥60m2 | 具备 |
| 6 | 噪音 | ≤15db | 具备 |
| 7 | 环境中臭氧残余量 | 0mg/m3 | 具备 |
| 8 | 紫外光谱波段 | 270-280nm | 具备 |
| 9 | 人体感应距离 | ≥5m | 具备 |
| 10 | 启动后稳定时间 | ≤0.5μ秒 | 具备 |
| #11 | 工作磁场强度 | ≥3T | 具备 |
| 12 | 主要元器件寿命 | ≥10000h | 具备 |
| 13 | 支架可调节角度 | ≥0-180° | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价 | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| 1 | 整机质保期≥3年 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标后，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标后，提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |